МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

ГОСТ

CISPR 16-1-2—

2016

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТУРЕ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИОПОМЕХ
И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ
И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Часть 1-2

Аппаратура для измерения радиопомех
и помехоустойчивости.
Устройства связи для измерений кондуктивных
помех

(CISPR 16-1-2:2014, IDT)

Издание официальное

Москва
Стандартмнформ
2017

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан-
дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар-
ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при-
нятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Санкт-Петербургским филиалом «Ленинградское отделение Научно-исследо-
вательского института радио» (Филиал ФГУП НИИР-ЛОНИИР) и Техническим комитетом по стандарти-
зации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств» на основе собственного перево-
да на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 5

- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской
Федерации (Росстандарт)

- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про-
токол от 29 февраля 2016 г. № 85-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября
2016 г. № 1458-ст межгосударственный стандарт ГОСТ CISPR 16-1-2—2016 введен 8 действие в каче-
стве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2017 г.

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту CISPR 16-1-2:2014 «Требования к
аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 1-2. Аппара-
тура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Устройства связи для измерений кондуктивных
помех» («Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-2:
Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Coupling devices for conducted disturbance
measurements». IDT).

Международный стандарт CISPR 16-1-2:2014 подготовлен Международным специальным коми-
тетом по радиопомехам (CISPR) Международной электротехнической комиссии (IEC), подкомитетом А
«Измерения радиопомех и статистические методы».

Настоящее второе издание международного стандарта CISPR 16-1-2:2014 отменяет и заменяет
первое издание, опубликованное в 2003 г., Изменение 1 (2004) и Изменение 2 (2006) и содержит следу-
ющие существенные технические изменения по отношению к предыдущему изданию:

- введены требования к эквиваленту сети AAN по CISPR 22:

- добавлено устройство связи/развязки CDNE для измерения напряжения помех в полосе частот
от 30 до 300 МГц;

- включена дополнительная техническая информация.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных между-
народных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых при-
ведены в дополнительном приложении ДА

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

- ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2017 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информаци-
онном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном
информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или от-
мены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведом-
ление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на офи-
циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети
Интернет

© Стандартинформ, 2017

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроиз-
веден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Термины, определения и сокращения	2

  - Термины и определения	2

  - Сокращения	3

- Эквиваленты сети электропитания	4

  - Общие положения	4

  - Полное сопротивление AMN	4

  - V-AMN 50 Ом/50 мкГн + 5 Ом для использования в полосе частот от 9 до 150 кГц	4

  - V-AMN 50 Ом/50 мкГн для использования в полосе частот от 0,15 до 30 МГц	5

  - V-AMN 50 Ом/5 мкГн + 1 Ом для использования в полосе частот от 150 кГц до 108 МГц	6

  - V-AMN 150 Ом для использования в полосе частот от 150 кГц до 30 МГц	8

  - vAMN 150 Ом для использования в полосе частот от 150 кГц до 30 МГц	8

  - Развязка (изоляция)	9

  - Допустимая токовая нагрузка и последовательное падение напряжения	10

  - Подсоединение к модифицированному опорному заземлению	10

  - Измерение коэффициента деления напряжения V-эквивалентов сети электропитания	11

- Токосъемники и пробники напряжения	11

  - Токосъемники	11

  - Пробники напряжения	12

- Устройства связи для измерения устойчивости к наведенному току	14

  - Общие положения	14

  - Характеристики	14

- Устройства связи для измерения сигнальных линий	15

  - Общие положения	15

  - Требования к AAN (или Y-эквивалентам сети)	16

  - Требования к эквивалентам сети для коаксиальных и других экранированных кабелей	18

- Эквивалент руки и последовательный элемент RC	19

  - Общие положения	19

  - Конструкция эквивалента руки и элемента RC	19

  - Применение эквивалента руки	20

- CDNE для измерения напряжения помех в полосе частот от 30 до 300 МГц	22

  - Измерительные приборы	22

  - Технические требования к CDNE-X	23

  - Техническое требование к опорной пластине заземления RGP	27

Приложение А (обязательное) Эквиваленты сети электропитания (AMN)	28

Приложение В (справочное) Конструкция, полоса частот и калибровка токосъемников	35

Приложение С (справочное) Конструкция устройств связи для инжекции тока в полосе частот

от 0,15 до 30 МГц	42

Приложение D (справочное) Принцип работы и примеры устройств связи для измерений
устойчивости к наведенному току 	46

Приложение Е (обязательное) Пример параметров асимметричного эквивалента сети (AAN)
и их измерение	48

Приложение F (обязательное) Пример измерения параметров эквивалента сети (AN)
для коаксиальных и других экранированных кабелей	53

Приложение G (справочное) Конструкция емкостного пробника напряжения и его оценка	55

Приложение Н (справочное) Обоснование введения минимального коэффициента развязки между
портом сети питания и портами ИО/приемник для V-эквивалента сети электропитания
(V-AMN) 	61

Приложение I (справочное) Обоснование введения допуска по фазе для входного полного
сопротивления V-эквивалента сети электропитания (V-AMN)	62

Приложение J (справочное) Примеры схем испытательных установок для устройств свяэи/раэвязки,
предназначенных для измерения электромагнитной эмиссии (CDNE) 	64

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам 	66

Библиография	67

Рисунок 1 — Полное сопротивление (значение и фаза) V-эквивалента для диапазона А

(см. 4.3, соответствующая полоса частот от 9 до 150 кГц)	7

Рисунок 2 — Полное сопротивление (значение и фаза) V-эквивалента для диапазона В (см. 4.4) ... 7
Рисунок 3 — Полное сопротивление (значение и фаза) V-эквивалента для диапазонов 6 и С

(от 150 кГц до 108 МГц, см. 4.5) 	8

Рисунок 4 — Метод проверки симметрии схемы измерения симметричных напряжений	8

Рисунок 5 — Пример V-образного эквивалента сети электропитания 50 Ом/50 мкГн + 5 Ом

(см. 4.3 и А.2) 	10

Рисунок 6 — Пример V-образных эквивалентов сети электропитания 50 Ом/50 мкГн,

50 Ом/5 мкГн + 1 Ом или 150 Ом (см. 4.4, 4.5, 4.6 и А.З, А.4 и А.5 соответственно) . . .10
Рисунок 7 — Схема измерения ВЧ напряжения в сети электропитания	12

Рисунок 8 — Схема, используемая для измерений напряжения между кабелем и опорным

заземлением	13

Рисунок 9 — Измерительная установка для проверки вносимых потерь устройств связи в полосе

частот от 30 до 150 МГц	15

Рисунок 10	— Принципиальная схема и требования к LCL асимметричного эквивалента	сети	16

Рисунок 11	— Применение эквивалента руки	21

Рисунок 12 — Примеры применения эквивалента руки к оборудованию информационных

технологий (ITE)	22

Рисунок 13	— Схема для аттестации CDNE	25

Рисунок 14	— Схема для коррекции электрической длины с использованием IMA	26

Рисунок 15	— Схема испытания для измерения симметричного полного сопротивления	(ZDM) ... .27

Рисунок А.1 — Пример альтернативного V-AMN 50 Ом/5 мкГн + 1 Ом для устройств, используемых

с источниками питания с низким полным сопротивлением	30

Рисунок А.2 — Пример Д-AMN для измерительного приемника с несимметричным входом	31

Рисунок А.З — Схема катушки 50 мкГн	32

Рисунок А.4 — Общий BHflAMN	32

Рисунок А.5 — Затухание фильтра AMN	33

Рисунок А.6 — Испытательная установка для определения коэффициента деления напряжения.. .34
Рисунок В.1 — Конфигурация типового токосъемника	36

Рисунок В.2 — Фильтр верхних частот с частотой среза 9 кГц	37

Рисунок В.З — Передаточное полное сопротивление типовых токосъемников	38

Рисунок В.4 — Испытательная установка для измерения токов с использованием AMN	39

Рисунок В.5 — Конфигурация экрана, применяемого с трансформатором тока	40

Рисунок В.6 — Схема с коаксиальным переходным устройством и измерение передаточной полной
проводимости токосъемника	40

Рисунок В.7 — Передаточная полная проводимость YT в функции от частоты	41

Рисунок В.8 — Обратные потери коаксиального переходного устройства, нагруженного

на сопротивление 50 Ом, с токосъемником внутри (токосъемник также нагружен

на сопротивление 50 Ом)	41

Рисунок В.9 — Токосъемник между двумя половинами коаксиального переходного устройства ... .41
Рисунок С.1 — Пример устройства связи типа А, коаксиальный вход, схема и детали конструкции

(см. С.1 hD.2)	42

Рисунок С.2 — Пример устройства связи типа М, сетевые провода, схема и детали конструкции

(см. С.2 и D.2)	43

Рисунок С.З — Пример устройства связи типа L, провода громкоговорителя, схема и упрощенный

чертеж конструкции (см. D.2) 	44

Рисунок С.4 — Пример устройства связи типа Sw, сигналы звуковой частоты, схема и упрощенный

чертеж конструкции (см. D.2) 	44

Рисунок С.5 — Пример устройства связи типа сигналы звуковой частоты, видеосигналы

и сигналы управления, схема и упрощенный чертеж конструкции (см. D.2)	45

Рисунок D.1 — Основной принцип метода инжекции тока (см. D.1) 	47