ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТР

8.890—

2015

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАН ДА РТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Государственная система обеспечения
единства измерений

АППАРАТУРА ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ
В СОСТАВЕ КОСМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
НАБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЛИ

Организационно-методические положения
обеспечения единства радиометрических измерений

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2015

ГОСТ Р 8.890-2015

Предисловие

- РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ»)

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 206 «Эталоны и поверочные схемы»

- Утвержден И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 13 августа 2015 г. № 1157-ст

- В настоящем стандарте реализованы нормы Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений» применительно к оптико-электронной аппаратуре в составе косми-
ческих информационно-измерительных систем наблюдения Земли

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Ин-
формация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1
января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный
текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе «Национальные стан-
дарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее
уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя
«Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещают-
ся также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ. 2015

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Термины и определения	2

- Обозначения и сокращения	4

- Общие положения	4

- Основные радиометрические характеристики оптико-электронной аппаратуры

в составе космических информационно-измерительных систем наблюдения Земли	4

- Основные организационно-методические положения обеспечения единства

радиометрических измерений	5

- Порядок обеспечения единства радиометрических измерений	7

Приложение А (обязательное) Состояние метрологического обеспечения.

необходимого для создания и эксплуатации ОЭА-РМ	9

Библиография	10

in

ГОСТ Р 8.890-2015

Введение

Положения настоящего стандарта распространяются на оптико-электронную аппаратуру, входя-
щую в состав космических информационно-измерительных систем наблюдения Земли. Она осущест-
вляет совместно с техническими и программными средствами бортового комплекса и наземной инфра-
структуры КИС измерения радиометрических и геометрических параметров наблюдаемых объектов в
целях решения многочисленных прикладных и фундаментальных задач. Ключевое значение ОЭА в
измерительной системе определяет необходимость отдельного стандарта на нее.

Отсутствие нормативно-методических документов, регламентирующих создание и функциониро-
вание ОЭА как средства измерений радиометрических и геометрических величин негативно отражается
на качестве измерений. Поэтому есть потребность в разработке соответствующего комплекса норма-
тивно-методической документации, который включает:

а)	стандарты:

- организационно-методические положения обеспечения единства измерений космической ин-
формационно-измерительной системой наблюдения Земли.

- организационно-методические положения обеспечения единства радиометрических измере-
ний с помощью ОЭА в составе КИС,

- организационно-методические положения обеспечения единства геометрических измерений с
помощью ОЭА в составе КИС,

- организационно-методические положения определения пространственного разрешения ОЭА в
составе КИС.

- ОЭА в составе КИС. Общие технические условия;

б)	методики (общие и частные):

- методика радиометрической калибровки ОЭА,

- методика фотограмметрической калибровки ОЭА,

- методика определения пространственного разрешения ОЭА,

- методика контроля стабильности радиометрических характеристик ОЭА на этапе летных ис-
пытаний и в процессе эксплуатации,

- методика контроля стабильности геометрических характеристик ОЭА и геодезической привязки
данных на этапе летных испытаний и в процессе эксплуатации,

- методика контроля пространственного разрешения ОЭА на этапе летных испытаний и в про-
цессе эксплуатации,

- методики измерения параметров объектов наблюдения с использованием данных ОЭА.

Настоящий стандарт является первым нормативным документом этого комплекса, относящимся к
оптической радиометрии и базирующимся на Федеральном законе [1]. Выполнение требований закона
обеспечивает необходимую достоверность результатов измерений. Основные положения стандарта в
значительной мере близки положениям международного документа [2]. Для обеспечения международ-
ного признания результатов измерений российской ОЭА-PM и ее использования в международных про-
ектах важна гармонизация данного стандарта с этим документом.

Поправка к ГОСТ Р 8.890—2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Аппа-
ратура оптико-электронная в составе космических информационно-измерительных систем наблю-
дения земли. Организационно-методические положения обеспечения единства радиометрических
измерений

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
| --- | --- | --- |
| Пункт 7.9 | характеристики ОЕИ | характеристики ОЭА-РМ |

(ИУС№5 2016 г.)

ГОСТ Р 8.890-2015

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная система обеспечения единства измерений

АППАРАТУРА ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ В СОСТАВЕ КОСМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЛИ

Организационно-методические положения обеспечения единства радиометрических измерений

State system for ensuring the uniformity of measurements Optoelectronic instruments as a part of space-based
informational and measuring systems for Earth Observation. Organizational and methodical provisions for ensuring the
uniformity of radiometric measurements

Дата введения — 2016—06—01

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает организационно-методические положения обеспечения един-
ства радиометрических измерений с помощью ОЭА-РМ и порядок их реализации, направленные на
получение объективных и достоверных результатов измерений. Положения стандарта применяют при
создании и эксплуатации ОЭА-РМ, выполняющей измерения в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона [1], ОЭА-РМ относится к СИ, применяемым
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, при осуществлении дея-
тельности в области:

- охраны окружающей среды;

- защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обороны и безопасности государства:

- геодезической и картографической деятельности;

- гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды.

При осуществлении радиометрических измерений с помощью ОЭА-РМ в области обороны и без-
опасности государства дополнительно руководствуются особенностями обеспечения единства измере-
ний в указанной области.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.106-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная
поверочная схема для средств измерений энергетической яркости и силы излучения тепловых источ-
ников с температурой от 220 до 1360 К

ГОСТ 8.195-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная
поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектраль-
ной плотности силы излучения и спектральной плотности энергетической освещенности, силы излуче-
ния и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм

ГОСТ 8.197—2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная
поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектраль-
ной плотности потока излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, спектральной
плотности силы излучения, потока и силы излучения в диапазоне длин волн 0,001-1,600 мкм

ГОСТ 8.395-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия
измерений при поверке. Общие требования

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

ГОСТ 8.558-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная
поверочная схема для средств измерений температуры

Издание официальное

ГОСТ 7601-78 Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и определения основных
величин

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровоч-
ных лабораторий

ГОСТ Р 8.798-2012 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная
поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости и относи-
тельного спектрального распределения мощности излучения в диапазоне длин волн от 0.3 до 25,0 мкм

ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов из-
мерений. Часть 1. Основные положения и определения

ГОСТ Р 54500.1-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-1:2009 Неопределенность измерения. Часть 1.
Введение в руководства по неопределенности измерения

ГОСТ Р 54500.3-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3.
Руководство по выражению неопределенности измерения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных
стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпу-
скам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если за-
менен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать
действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если
заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать
версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра-
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного из-
менения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку

- Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины по 54500.3 и [1], [3], (4], а также следующие тер-
мины с соответствующими определениями:

  - оптическая радиометрия (радиометрическое измерение): Измерение энергетических (ради-
ометрических) величин, характеризующих излучение в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной
(ИК) областях электромагнитного спектра.

  - радиометрические величины: Величины, характеризующие отраженное солнечное излуче-
ние и (или) собственное излучение наблюдаемых с помощью ОЭА-РМ объектов.

Пример - энергетическая яркость, спектральная плотность энергетической яркости, эффек-
тивная энергетическая яркость, яркостная температура и др.

  - энергетическая яркость: Поток излучения от поверхности (объекта наблюдения) в данном
направлении, отнесенный к единичному телесному углу и к единичной площади, перпендикулярной на-
правлению распространения излучения.

  - спектральная плотность энергетической яркости: Отношение среднего значения энергети-
ческой яркоои в рассма1риваемом малом сиемральном ижервале к ширине выбранною ижервала.

  - эффективная энергетическая яркость: Энергетическая яркость, приведенная к относитель-
ной спектральной характеристике чувствительности ОЭА-РМ S(k), определяемая по формуле

U, =fLU)SU)dZ

где L(/.) - СПЭЯ наблюдаемого объекта как функция длины волны /..

  - яркостная температура: Условная температура черного тела, при которой для данной длины
волны (частоты, волнового числа) оно имеет ту же спектральную плотность энергетической яркости,
что и рассматриваемый тепловой излучатель.

  - радиометрические данные: Результаты прямых радиометрических измерений с помощью
ОЭА-РМ.

  - прямое измерение: Измерение, при котором искомое значение физической величины полу-
чают непосредственно.

  - чувствительность средства измерений: Свойство средства измерений, определяемое от-
ношением изменения выходного сигнала этого средства к вызвавшему его изменению измеряемой ве-
личины.

  - поверка средств измерений: Совокупность операций, выполняемых в целях подтвержде-
ния соответствия средств измерений метрологическим требованиям.

калибровка (средств измерений): Совокупность операций, устанавливающих соотношение между
значением величины, полученным с помощью данного средства измерений и соответствующим
значением величины, определенным с помощью эталонов с целью определения метрологических
характеристик этого средства измерений

Примечания

- Примером метрологической характеристики является диаграмма калибровки, несущая информацию об
инструментальной неопределенности измерений. При калибровке могут быть определены и другие метроло-
гические характеристики средств измерений

- Результаты калибровки позволяют определить значения измеряемой величины по показаниям сред-
ства измерений, или поправки к его показаниям, или оценить погрешность этих средств

- В VIM3 [1] термин калибровка определен как операция, в ходе которой при заданных условиях на первом
этапе устанавливают соотношение между значениями величин с неопределенностями измерений, которые
обеспечивают эталоны, и соответствующими показаниями с присущими им неопределенностями, а на втором
этапе на основе этой информации устанавливают соотношение, позволяющее получать результат измерения,
исходя из показания.

[РМГ 29-2013, статья 9.6]

  - полетная калибровка: Калибровка в условиях космического пространства, которая может
проводиться в ограниченном объеме, но при обязательном соблюдении прослеживаемости к первично-
му эталону единицы измеряемой величины.

  - прослеживаемость: Свойство эталона единицы величины, средства измерений или резуль-
тата измерений, заключающееся в документально подтвержденном установлении их связи с государ-
ственным первичным эталоном или национальным первичным эталоном иностранного государства
соответствующей единицы величины посредством сличения эталонов единиц величин, поверки, кали-
бровки средств измерений.

  - утверждение типа средств измерений: Документально оформленное в установленном
порядке решение о признании соответствия типа средств измерений метрологическим и техническим
требованиям (характеристикам) на основании результатов испытаний средств измерений в целях ут-
верждения типа.

неопределенность (измерений): Неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значе-
ний величины, приписываемых измеряемой величине на основании измерительной информа-
ции.

Примечание - Неопределенность измерений включает составляющие, обусловленные систематиче-
скими эффектами, в том числе составляющие, связанные с поправками и приписанными значениями эталонов,
а также дефинициальную неопределенность Иногда поправки на оцененные систематические эффекты не
вводят, а вместо этого их рассматривают как составляющие неопределенности измерений.

(РМГ 29-2013, статья 5.34]

бюджет неопределенности: Отчет о неопределенности измерений, составляющих неопределен-
ности, их вычислении и суммировании.

Примечание - Бюджет неопределенности может включать модель измерений, оценки и неопреде-
ленности измерений, связанные с величинами, входящими 8 модель измерений, ковариации, виды применяе-
мых функций плотности вероятностей, число степеней свободы, тип оценивания неопределенности и коэффи-
циент охвата

[РМГ 29-2013, статья 5.43]

- Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте приняты следующие сокращения и обозначения:

КИС - космическая информационно-измерительная система наблюдения Земли;

ОЕИ - обеспечение единства измерений;

ОЭА - оптико-электронная аппаратура в составе космических информационно-измерительных
систем наблюдения Земли;

ОЭА-РМ - ОЭА. выполняющая радиометрические измерения;

СИ - средство измерений;

СПЭЯ - спектральная плотность энергетической яркости;

СХЧ — спектральные характеристики чувствительности;

ТЗ - техническое задание;

ЭЭЯ - эффективная энергетическая яркость;

CEOS - Комитет по спутникам наблюдения Земли;

GCOS WMO — Глобальная иисюма клима1ическию наблюдения Всемирной ме1еороло1ичеикой
организации.

- Общие положения

- ОЭА-РМ является разновидностью средств измерений и на нее распространяются все общие
требования к СИ.

- На ОЭА-РМ, выполняющую измерения в сфере государственного регулирования ОЕИ. рас-
пространяются соответствующие требования Федерального закона [1].

- Специфика создания и эксплуатации ОЭА-РМ, выполняющей измерения в сфере государ-
ственного регулирования ОЕИ, заключается в сложности выполнения операций поверки в космосе. На
наземном этапе создания ОЭА-РМ проводят утверждение ее типа, первичную и периодическую повер-
ки осуществляют до запуска аппаратуры на орбиту, при периодической поверке если время от сдачи
аппаратуры до запуска превышает межповерочный интервал.

После запуска космического аппарата возможны изменения параметров ОЭА-РМ. В этой связи
на орбите проводят полетную калибровку и периодический контроль стабильности радиометрических
характеристик ОЭА-РМ. Методики, технические средства и объем указанных операций на Земле и в
космосе могут существенно отличаться.

- Для обеспечения высокого качества радиометрических измерений с

помощью ОЭА-РМ проводят поиск и внедрение наилучших процедур поверки, полетной калибров-
ки и контроля стабильности радиометрических характеристик ОЭА-РМ.

- Основные радиометрические характеристики оптико-электронной
аппаратуры в составе космических информационно-измерительных
систем наблюдения Земли

ОЭА-РМ - это измерительный преобразователь, который осуществляет преобразование измеря-
емой величины в измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразова-
ний, передачи и приема на Земле. Основными метрологическими (радиометрическими) характеристи-
ками ОЭА-РМ применительно к радиометрическим измерениям являются:

- СХЧ - спектральное распределение чувствительности ОЭА-РМ (к мощности излучения) в ма-
лых спектральных интервалах. Используются абсолютные (именованные в единицах величин) и отно-
сительные (отнесенные к максимальному значению) СХЧ.

- Однородность абсолютных СХЧ по полю зрения ОЭА-РМ. определяемому как часть простран-
ства наблюдаемых объектов, изображаемая ее оптической системой. Возможные причины возникнове-
ния неоднородности абсолютных СХЧ по полю зрения:

- угловая зависимость СХЧ в пределах поля зрения ОЭА,

- неидентичность СХЧ отдельных приемников излучения у ОЭА с многоэлементными приемника-
ми излучения.

- Градуировочные характеристики - соотношения между значениями величин на входе и выхо-
де ОЭА-РМ. полученные экспериментально.

Применяют градуировочные характеристики ОЭА-РМ в относительных или абсолютных единицах,
что позволяет проводить два вида измерений:

- относительные без перехода к абсолютным радиометрическим величинам и

- абсолютные с реализацией перехода к абсолютным радиометрическим величинам .

Как правило, реализуют линейные градуировочные характеристики ОЭА-РМ.

- Отношение сигнал/шум на выходе ОЭА-РМ в заданных точках динамического диапазона пере-
даваемых аппаратурой входных радиометрических величин.

- Чувствительность к фоновому излучению - чувствительность к излучению, не относящемуся
к объекту наблюдения.

- Стабильность радиометрических характеристик - свойство ОЭА-РМ, отражающее неизмен-
ность во времени его радиометрических характеристик:

- кратковременная 8 течение времени сеанса измерения (наблюдения),

- долговременная в течение межповерочного (межкалибровочного) интервала [5].

- Радиометрическое разрешение на выходе ОЭА-РМ - минимальное приращение входной ра-
диометрической величины, которое может быть зарегистрировано на выходе ОЭА-РМ при заданном
уровне достоверности.

Радиометрическое разрешение может быть выражено в абсолютных и относительных величинах.

Пример - эквивалентные шуму разности значений:

яркости NE \L, отражательной способности NE \р, температуры NE\Т. Радиометрическое раз-
решение может также характеризоваться младшим разрядом шкалы квантования выходного сигнала.

- Радиометрическая точность - близость измеренного значения к истинному значению измеря-
емой радиометрической величины.

Примечания

- Может также использоваться следующее определение (в частности, при проведении сличений ОЭА-РМ в
процессе функционирования на орбите):

степень близости результата измерений к принятому опорному значению величины по Р ИСО 5725-1

- Радиометрическая точность может характеризоваться погрешностью и (или) неопределенностью измерений.

Радиометрическая точность - радиометрическая характеристика, определяющая качество изме-
рения с помощью ОЭА-РМ, на которую оказывают влияние характеристики по 6.1 - 6.7.

При измерениях радиометрических характеристик в нормальных условиях по ГОСТ 8.395 оце-
нивают основную составляющую погрешности (неопределенности) измерения. Также необходим учет
воздействия влияния условий окружающей среды (влияющих величин) в заданном диапазоне их из-
менения, что позволяет оценить дополнительную составляющую погрешности (неопределенности) из-
мерения.

- Основные организационно-методические положения обеспечения
единства радиометрических измерений

- Для решения измерительной задачи необходимо выбрать модель объекта измерения (на-
блюдения) и измеряемую величину и конкретизировать модель измерения, для получения надежного
результата. При радиометрических измерениях с помощью ОЭА-РМ в качестве модели объекта изме-
рения принимают протяженную (не менее 3x3 элемента пространственного разрешения) однородную
по яркости и спектральным характеристикам поверхность, не изменяющую свои характеристики в про-
цессе измерения. При этом в общем случае исходной измеряемой величиной является эффективная
энергетическая яркость.

Примечание - В тепловом инфракрасном диапазоне в качестве измеряемой величины может исполь-
зоваться температура.

- В модели измерения учитывают, что в общем случае сигнал на выходе ОЭА-РМ является
функцией спектральных, пространственных и энергетических характеристик объекта наблюдения, фо-
нового излучения и самой аппаратуры

N = F(L0(x1ty1t7.), ЬфСл). S(x,y7.,t),h(x,y x^y^.t), ffx.yt)).	(1)

где N- цифровой сигнал на выходе ОЭА-РМ,

L0(xf,y?,/J, - СПЭЯ наблюдаемого объекта в точке с координатами xf,yf как функция длины волны Z;
Ljfr.) - СЛЭЯ фонового излучения как функция длины волны;

S(x,y,/.,0 — относительная СХЧ ОЭА-РМ как функция координат х,у изображения наблюдаемого
объекта и времени С

h(x,y x1,y1,7.,t) - функция рассеяния ОЭА-РМ в зависимости от длины волны и времени;

f(x,y.t) -спектрально независимая передаточная функция, в которую входят максимальное зна-
чение СХЧ, а также независимые от >. параметры оптической системы и электронного тракта, которые
могут изменяться со временем.

- В ТЗ на ОЭА-РМ должны содержаться требования:

- к радиометрическим характеристикам в объеме раздела 6 при выполнении требований к усло-
виям эксплуатации ОЭА-РМ;

- к конструкции ОЭА-РМ, которая должна обеспечивать возможность подтверждения заданных
радиометрических характеристик при наземных испытаниях и в условиях эксплуатации;

- к математическому и программному обеспечению, необходимому для получения радиометриче-
ских данных.

- ТЗ на ОЭА-РМ подлежит метрологической экспертизе согласно [6].

7.5 Радиометрическую точность измерений определяют по единой методике и она с заданной ве-
роятностью не должна выходить за установленные пределы. Точность характеризуется погрешностью
измерений и (или), с учетом международных аспектов применения, - неопределенностью измерений
(ГОСТ Р 54500.1 и ГОСТ Р 54500.3). Согласно им потребитель может оценить пригодность радиометри-
ческих данных для конкретного применения.

В эксплуатационной документации на ОЭА-РМ должны быть указаны сведения по бюджету по-
грешности (неопределенности) измерений, которые могут быть подвергнуты независимой метрологи-
ческой экспертизе.

7.61 В соответствии со статьей 6 Федерального закона [1] и ГОСТ 8.417 результаты радиометриче-
ских измерений с помощью ОЭА-РМ выражают в единицах Международной системы единиц СИ.

- В состав документации по порядку отработки и эксплуатации КИС должны быть включены
разделы, отражающие законодательно установленные процедуры, обеспечивающие создание и экс-
плуатацию ОЭА-РМ как средства радиометрических измерений.

- Возможно совмещение работ по обеспечению единства измерений со штатными испытаниями
ОЭА-РМ.

- В соответствии со статьями 9 и 12 Федерального закона [1] ОЭА-РМ как серийного, так и
единичного производства, применяемая в сфере государственного регулирования ОЕИ. проходят ис-
пытания в целях утверждения типа СИ на этапе ее создания. По результатам испытаний определяют
метрологические и технические характеристики ОЕИ, устанавливают интервал между поверками, раз-
рабатывают методику поверки и утверждают ее тип. Рекомендации по выполнению мероприятий, кото-
рыми нужно руководствоваться, приведены в [7], методики поверки - [8].

- В соответствии со статьями 12 и 20 Федерального закона [1] сведения об утвержденном
типе средств измерений и измерения вносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению
единства измерений.

- В случае отсутствия необходимого эталонного оборудования для испытаний и поверки ОЭА-
РМ обеспечение единства измерений осуществляют за счет обеспечения прослеживаемости ОЭА-РМ
по отдельным видам измерений к соответствующим первичным эталонам через аттестованные мето-
дики калибровки.

7.121 После вывода на орбиту ОЭА-РМ необходимо проведение ее полетной калибровки с целью
контроля сохранности параметров аппаратуры.

7.13 По результатам летных испытаний определяют межкалибровочный интервал [5].

7.141 Поверка в наземных условиях и полетная калибровка ОЭА-РМ. обеспечивающие прослежи-
ваемость результатов измерений к первичным этало-нам единиц измеряемых величин, должны соот-
ветствовать Государственным поверочным схемам для конкретных измеряемых величин (ГОСТ 8.106,
ГОСТ 8.195, ГОСТ 8.197, ГОСТ 8.558 и ГОСТ Р 8.798).

7.15 Эталоны, используемые как при поверке (калибровке) в наземных условиях, так и при полет-
ной поверке (калибровке), должны быть аттестованы, утверждены и внесены в Федеральный информа-
ционный фонд по обеспечению единства измерений согласно [9| и [10|.

- Поверки (калибровки) в наземных условиях и полетные поверки (калибровки) должны прово-
дить отвечающие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 и аккредитованные в установленном порядке
юридические лица. При отсутствии таковых допускается проведение этих работ с привлечением пред-
ставителей государственных научных метрологических институтов, ответственных за данные виды из-
мерений.

- В процессе эксплуатации ОЭА-РМ может быть осуществлен периодический контроль ста-
бильности радиометрических характеристик с использованием высокостабильных эталонных излуча-
телей.

- В соответствии со статьей 5 Федерального закона (1] прямые измерения (получение радио-
метрических данных) с помощью ОЭА-РМ утвержденного типа, прошедшей поверку (калибровку), про-
водят по методам (методикам), внесенным в эксплуатационную документацию на ОЭА-РМ.

Примечание - При использовании в качестве измеряемой величины температуры в эксплуатационной
документации на ОЭА-РМ должен быть представлен алгоритм перехода от ЭЭЯ к температуре.

7.19 Создание и применение ОЭА-РМ должно предусматривать внедрение перспективных тех-
нологий повышения достоверности радиометрических измерений с помощью ОЭА-РМ, в том числе за
счет использования принципов мониторинга глобальных изменений климата Земли, реализуемых в
GCOS V\MO [11]. Одним из основных принципов является комплексное использование всех возмож-
ностей по калибровке и контролю стабильности характеристик аппаратуры:

- тщательные предполетные измерения радиометрических характеристик (в том числе стабиль-
ности);

- включение в конструкцию ОЭА-РМ устройств для проведения орбитального контроля, обеспечи-
вающих совместимость результатов полетного контроля с предстартовыми испытаниями;

- полетная калибровка по астрономическим и зарегистрированным в установленном порядке на-
земным объектам;

- интеркалибровка ОЭА-РМ. установленной на различных спутниках.

7.20 Для обеспечения признания данных российской ОЭА-РМ на рынках космических услуг долж-
но быть предусмотрено участие в международных сличениях ОЭА-РМ. Результаты сличений предо-
ставляют свидетельства о достоверности измерительных возможностей ОЭА-РМ.

Выполнение положений 7.1 - 7.20 обеспечивает единство радиометрических измерений. Учиты-
вая подписание Россией «Договоренности о взаимном признании национальных эталонов, калибровоч-
ных и измерительных сертификатов» [12] и регулярное участие России в международных сличениях
национальных эталонов, выполнение требований 7.1 - 7.20 обеспечивает признание данных ОЭА-РМ
на международном уровне.

- Порядок обеспечения единства радиометрических измерений

- Обеспечение единства радиометрических измерений осуществляют на всех этапах жизненно-
го цикла ОЭА-РМ: разработке, изготовления, эксплуатации.

- Работы по ОЕИ в соответствии с разделом 7 должны быть предусмотрены в документации на
создание КИС и ОЭА-РМ.

- Разработка и принятие ТЗ на АНЗ-РМ проводят с учетом современных требований к точности
радиометрических донных.

Должна быть предусмотрена обязательная метрологическая экспертиза ТЗ.

- Состояние метрологического обеспечения, необходимого для создания и эксплуатации ОЭА-
РМ как средства радиометрических измерений, определено предоставлением сведений в соответствии
с приложением А по форме таблицы А.1. ОЕИ должно быть предусмотрено планом-графиком работ.

- В процессе наземной отработки ОЭА-РМ проводят полный комплекс работ, связанный с ут-
верждением типа СИ или обеспечение прослеживаемости.

- Сведения об утвержденном типе СИ и измерения с его помощью вносятся в Федеральный
информационный фонд по обеспечению единства измерений.

- На этапе летных испытаний проводят полетную калибровку и подтверждение выполнения тре-
бований ТЗ к радиометрическим характеристикам ОЭА-РМ. Определяют межкалибровочный интервал.

8.8 В процессе эксплуатации на орбите осуществляют периодическую полетную калибровку и
контроль стабильности радиометрических характеристик ОЭА-РМ с обязательным оцениванием пока*
зателей точности получаемых радиометрических данных.

в.9 В случае потребности международного признания должны быть предусмотрены мероприятия
по участию в международных сличениях ОЭА-РМ.

Приложение А
(обязательное)

Состояние метрологического обеспечения,
необходимого для создания и эксплуатации ОЭА-РМ

(см 8 4 настоящего стандарта)

Таблица А.1

| Вид работ | Эталонная база и технические средства | Методики проведения работ | Аккредитованные на проведение работ организации |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерение радиометрических характеристик на предполетном этапе |  |  |  |
| Полетная калибровка |  |  |  |
| Контроль стабильности радиометрических характеристик в процессе эксплуатации |  |  |  |

[2]	Международный

щий документ
QA4EO

[3]

Международный словарь no
метрологии BIPM. JCGM 200:2008

Рекомендации по межгосу-
дарственной стандартизации

РМГ 29-2013

[5]

Рекомендации по межгосу-
дарственной стандартизации

РМГ 74-2004

[6]

Рекомендации по метрологии
МИ 1314-86

Рекомендация по метрологии

МИ 3290-2010

[8]

Рекомендации по межгосу-
дарственной стандартизации

РМГ 51-2002

Библиография

[1]	Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ с изменениями «Об

обеспечении единства измерений»

руководя- Стратегия обеспечения качества данных наблюдения
Земли (Quality Assurance Framework for Earth Observation
- QA4EO. Принят CEOS. 2008 r.)

Основные и общие понятия и соответствующие тер-
мины (Basic and general concepts and associated terms
(VIM))

Государственная система обеспечения единства из-
мерений. Метрология. Основные термины и определения

Государственная система обеспечения единства из
мерений. Методы определения межповерочных и межка-
либровочных интервалов средств измерений

Государственная система обеспечения единства из-
мерений. Порядок проведения метрологической эксперти-
зы технических заданий на разработку средств измерений

Государственная система обеспечения единства из-
мерений. Рекомендация по подготовке, оформлению и
рассмотрению материалов испытаний средств измерений
в целях утверждения типа

Государственная система обеспечения единства из-
мерений. Документы на методики поверки средств изме-
рений. Основные положения

- Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 734 «Об эталонах единиц величин,
используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»

- Рекомендации по проведению первичной и периодической аттестации и подготовке к ут-
верждению эталонов единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений (утверждены приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 22 января 2014 г. № 36)

- Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for Climate. GCOS - 107
(WMO/TD № 1338), 2006

- CIPM Mutual Recognition Arrangement, 1999

УДКб81.78::006.354

ОКС 17.180.30

Ключевые слова: оптико-электронная аппаратура, радиометрические данные, измерения, измеряемые
величины, средства измерений, единство измерений, методика измерений, радиометрические характе-
ристики, точность измерений, неопределенность измерений, испытания, поверка, калибровка, эталон,
метрологическая экспертиза

Редактор Л.Б. Чернышева
Технический редактор А.Б. Заварзина
Корректор В Г Смолин
Компьютерная верстка Д.Е. Першин

Сдано в набор 24.09 2015. Подписано в печать 810.2015 Формат 60x841/8. Гарнитура Ариал
Усл леч. л. 1.86. Уч.-изд. л. 1,67. Тираж 40 экз Зак. 3375.

Набрано в ООО «Академиздат».
www.academizdat.com lenin@academizdat.ru

Издано и отпечатано во
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». 123995 Москва. Гранатный пер.. 4.
www.gostmfo.ru info@gostmfo.ru

Соответствует положениям (2].

Соответствует положениям [2].

Соответствует положениям [2].

Соответствует положениям [2]

Соответствует положениям [2]

Соответствует положениям [2].